**Межгосударственный стандарт ГОСТ 24104-2001
"Весы лабораторные. Общие технические требования"
(введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 26 октября 2001 г. N 439-ст)**

**Laboratory scales. General technical requirements**

Взамен ГОСТ 24104-88

Дата введения 1 июля 2002 г.

**1. Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на лабораторные весы (далее - весы), предназначенные для статического измерения массы в лабораториях различных предприятий и организаций.

Стандарт не распространяется на компараторы массы, аптекарские весы, весовые квадранты, приборы весовые для косвенных измерений, а также весы специального назначения.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

**2. Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.383-80[\*](#sub_1111) Государственная система обеспечения единства измерений. Государственные испытания средств измерений. Основные положения

ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.036-81 Система стандартов безопасности труда. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 26.010-80 Средства измерений и автоматизации. Сигналы частотные электрические непрерывные входные и выходные

ГОСТ 26.011-80 Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные

ГОСТ 26.013-81 Средства измерений и автоматизации. Сигналы электрические с дискретным изменением параметров входные и выходные

ГОСТ 26.014-81 Средства измерений и автоматизации. Сигналы электрические кодированные входные и выходные

ГОСТ 2583-92 Батареи из цилиндрических марганцово-цинковых элементов с солевым электролитом. Технические условия

ГОСТ 6697-83 Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приемники электрической энергии переменного тока. Номинальные частоты от 0,1 до 10000 Гц и допускаемые отклонения

ГОСТ 8032-84 Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел

ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 15846-79 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 18953-73 Источники питания электрические ГСП. Общие технические условия

ГОСТ 19768-93 Информационная технология. Наборы 8-битных кодированных символов. Двоичный код обработки информации

ГОСТ 21128-83 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В

ГОСТ 23511-79[\*\*](#sub_2222) Радиопомехи индустриальные от электротехнических устройств, эксплуатируемых в жилых домах или подключаемых к их электрическим сетям. Нормы и методы измерений

ГОСТ 24634-81 Ящики деревянные для продукции, поставляемой для экспорта. Общие технические условия

ГОСТ 24721-88 Элементы марганцово-цинковые цилиндрические. Общие технические условия

ГОСТ 28125-89 (МЭК 86-2-87) Элементы и батареи первичные. Основные параметры и размеры

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования

**3. Определения и обозначения**

3.1 В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **наименьший предел взвешивания (НмПВ), наибольший предел взвешивания (НПВ):** Границы диапазона измерений.

3.1.2 **цена деления d:** Разность значений массы, соответствующих двум соседним отметкам шкалы весов с [аналоговым отсчетным устройством](#sub_319), или значение массы, соответствующее дискретности отсчета [цифровых весов](#sub_317).

3.1.3 **цена поверочного деления e:** Условная величина, выраженная в единицах массы, используемая при классификации весов и нормировании требований к ним.

3.1.4 **число поверочных делений n:** Значение НПВ/e.

3.1.5 **устройство выборки массы тары:** Определение - по ГОСТ 29329.

3.1.6 **устройство компенсации массы тары:** Определение - по ГОСТ 29329.

3.1.7 **цифровые весы:** Определение - по ГОСТ 29329.

3.1.8 **электромеханические весы (электронные весы):** Определение - по ГОСТ 29329.

3.1.9 **аналоговое отсчетное устройство:** Определение - по ГОСТ 29329.

**4. Классификация, основные параметры**

4.1 Весы подразделяют на классы точности:

 - специальный (условное обозначение (I))

 - высокий ( " " (II))

 - средний ( " " (III))

4.2 Значение d в единицах массы должно соответствовать члену ряда 1 х 10(а), 2 х 10(а), 5 х 10(а), где а - целое число.

4.3 Значение е должно удовлетворять одному из следующих требований:

- для весов любого класса точности e - d;

- для весов специального и высокого классов точности e = 2d, e = 5d, e = 10d (допускается e = 20d, e = 50d, e = 100d, e = 200d, e = 500d, е = 1000d для весов специального класса точности, у которых е не более 0,1 мг). При этом значение e в единицах массы должно соответствовать члену ряда 1 х 10(a);

- для весов, не имеющих отсчетных устройств, значение e в единицах массы должно соответствовать члену ряда 1 х 10(a), 2 х 10(a), 5 х 10(a).

4.4 Значения n и НмПВ в зависимости от класса точности и значения e должны соответствовать указанным в [таблице 1.](#sub_7771)

**Таблица 1**

┌────────────────┬─────────────────┬─────────────────────────┬──────────┐

│ Класс точности │ e │ n │ НмПВ │

├────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┼──────────┤

│Специальный │Любое │50000 и более │100d │

├────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┼──────────┤

│Высокий │До 50 мг включ. │От 100 до 100000 включ. │20d │

│ │ │ │ │

│ │Св. 50 мг │От 5000 до 100000 включ. │50d │

├────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┼──────────┤

│Средний │До 2 г включ. │От 100 до 10000 включ. │20d │

│ │ │ │ │

│ │Св. 2 г │От 500 до 10000 включ. │20d │

└────────────────┴─────────────────┴─────────────────────────┴──────────┘

4.5 Для весов с несколькими значениями [цены деления](#sub_312) и соответствующими им несколькими поддиапазонами измерений для каждого i-го поддиапазона должны выполняться следующие требования:

- значения цены деления d\_i [цены поверочного деления](#sub_313) e\_i, [числа поверочных делений](#sub_314) n\_i должны соответствовать требованиям [4.2](#sub_42), [4.3](#sub_43), [4.4](#sub_44);

- значение [наибольшего предела взвешивания](#sub_311) НПВ\_i должно быть равно значению [наименьшего предела взвешивания](#sub_311) для (i+1) поддиапазона НмПВ\_i+1 (e\_i+ 1 > e\_i);

- значение НмПВ\_1 должно соответствовать требованиям [4.4](#sub_44);

- значение НПВ\_i/e\_i+1 должно быть не менее 50000 для весов специального класса точности, 5000 - для весов высокого класса точности, 500 - для весов среднего класса точности.

4.6 Погрешность весов в диапазоне измерений по абсолютному значению не должна превышать пределов допускаемой погрешности, приведенных в [таблице 2.](#sub_7772)

**Таблица 2**

┌────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│ Интервалы взвешивания для весов класса │ Пределы допускаемой │

│ точности │ погрешности │

├────────────┬─────────────┬─────────────┼─────────────┬────────────────┤

│специального│ высокого │ среднего │при первичной│ в эксплуатации │

│ │ │ │ поверке │ │

├────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤

│До 50000 e │До 5000 e │До 500 e │ +-0,5e │ +-1,0e │

│включ. │включ. │включ. │ │ │

│ │ │ │ │ │

│Св. 50000 e │Св. 5000 e до│Св. 500 e до │ +-1,0e │ +-2,0e │

│до 200000 e │20000 e │2000 e включ.│ │ │

│включ. │включ. │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│Св. 200000 e│Св. 20000 e │Св. 2000 e │ +-1,5e │ +-3,0e │

└────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────────┘

Погрешность весов с несколькими значениями [цены деления](#sub_312) в каждом из соответствующих им поддиапазонов измерений не должна превышать по абсолютному значению пределов допускаемой погрешности, указанных в [таблице 2.](#sub_7772)

В весах с [устройствами компенсации](#sub_316) или [выборки массы тары](#sub_315) погрешность после компенсации или выборки массы тары по абсолютному значению не должна превышать пределов допускаемой погрешности, указанных в [таблице 2](#sub_7772), в интервалах взвешивания для массы нетто.

**5. Общие технические требования**

5.1 Весы должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 12997, настоящего стандарта и технических условий (далее - ТУ) на весы конкретного типа по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

5.2 Значение НПВ должно соответствовать члену ряда R40 по ГОСТ 8032.

5.3 Среднеквадратическое отклонение показаний весов не должно превышать 1/3 абсолютного значения пределов допускаемой погрешности по [4.6.](#sub_46)

5.4 Изменение показаний весов при постоянной нагрузке по абсолютному значению не должно превышать 0,5e за 30 мин с момента нагружения, при этом 0,2e за время между 15-й и 30-й минутами нагружения, или пределов допускаемой погрешности по [4.6](#sub_46) за 4 ч с момента нагружения.

5.5 При нагружении весов грузом массой (НПВ + 9e) и более показания должны отсутствовать.

5.6 Требования устойчивости весов к внешним воздействиям устанавливают в ТУ на весы конкретного типа в соответствии с ГОСТ 12997.

5.6.1 Разность между верхней и нижней границами диапазона рабочих температур должна быть не менее 5°С для весов специального класса точности, 15°С - для весов высокого класса точности, 30°С - для весов среднего класса точности.

5.6.2 Весы должны сохранять свои метрологические характеристики при изменении температуры окружающего воздуха за 1 ч во время измерения на +- 0,5°С, если весы - специального класса точности, и на +-2°С, если весы - высокого или среднего класса точности.

5.7 Требования к весам в упаковке для транспортирования устанавливают в ТУ на весы конкретного типа в соответствии с ГОСТ 12997.

5.8 Требования надежности

5.8.1 Значение вероятности безотказной работы за время 1000 ч или 2000 ч должно быть установлено в ТУ на весы конкретного типа. Критерии отказа - несоответствие требованиям [4.6](#sub_46), [5.3](#sub_53), [5.4](#sub_54) и [раздела 6.](#sub_600)

5.8.2 Значение среднего полного срока службы выбирают из ряда: 8, 10, 12, 15 лет и устанавливают в ТУ на весы конкретного типа. Критерии предельного состояния устанавливают в ТУ на весы конкретного типа.

5.9 Электрическое питание [электромеханических (электронных) весов](#sub_318) должно осуществляться от сети переменного тока с параметрами по ГОСТ 21128 и ГОСТ 6697;

- автономных и встраиваемых источников вторичного электропитания постоянного и переменного тока по ГОСТ 18953;

- элементов и батарей, предназначенных для питания в качестве источника электрической энергии, по ГОСТ 2583, ГОСТ 24721, ГОСТ 28125.

5.10 Весы, предназначенные для информационной связи с другими изделиями, должны иметь:

- входные и выходные электрические сигналы по ГОСТ 26.010, ГОСТ 26.011, ГОСТ 26.013;

- входные и выходные электрические кодированные сигналы по ГОСТ 26.014 и ГОСТ 19768.

5.11 Требования к комплекту поставки устанавливают в ТУ на весы конкретного типа.

5.12 Маркировка

5.12.1 На весах должны быть нанесены следующие обозначения:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение типа весов;

- серийный номер;

- год выпуска;

- класс точности;

- значения НмПВ, НПВ, d, e (для весов с несколькими поддиапазонами измерений - соответствующие значения для каждого из поддиапазонов);

- род тока и номинальное значение напряжения питания;

- знак Государственного реестра по ГОСТ 8.383 (если весы внесены в Государственный реестр средств измерений).

5.12.2 Обозначения наносят любым способом, обеспечивающим четкость, контрастность и механическую прочность изображения в течение всего срока службы весов.

5.12.3 Примеры условных обозначений типов весов указывают в ТУ на весы конкретного типа.

5.12.4 Транспортная маркировка должна быть выполнена по ГОСТ 14192 и содержать следующие манипуляционные знаки: "Хрупкое. Осторожно", "Беречь от влаги", "Верх", "Не катить".

5.13 Упаковка

5.13.1 Перед упаковыванием весы подвергают временной противокоррозионной защите по ГОСТ 9.014.

5.13.2 Упаковочные средства - по ГОСТ 15846, ГОСТ 24634.

5.13.3 Правила и порядок упаковывания весов устанавливают в ТУ на весы конкретного типа.

**6. Требования безопасности**

6.1 Общие требования безопасности - по ГОСТ 12.2.003.

6.2 Требования безопасности к электромеханическим (электронным) весам - по ГОСТ 12997.

6.3 Значения допускаемого уровня шума весов, являющихся источниками шума, не должны превышать значений, установленных в ГОСТ 12.1.003 (для весов, расположенных в производственных помещениях) или в ГОСТ 12.1.036 (для весов, расположенных в помещениях жилых и общественных зданий), и должны быть установлены в ТУ на весы конкретного типа.

6.4 Значения электрической прочности и сопротивления изоляции электрических цепей весов относительно корпуса и между собой - по ГОСТ 12997.

6.5 Требования к весам, являющимся источниками радиопомех, - по ГОСТ 12997 и ГОСТ 23511.

──────────────────────────────

\* На территории Российской Федерации действуют ПР 50.2.009-94.

\*\* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51318.14.1-99.